I. 手套箱技术要求

1.   手套箱功能要求：

- 密闭循环

手套箱内的惰性气体经循环风机和净化器密闭循环，不断地除水除氧

- 自动控制再生

除水除氧材料可以再生，再生过程由程序控制

- 自动清洗

手套箱内的气氛置换通过自动控制的清洗阀门完成

- 箱体压力控制

手套箱内压力通过PLC自动控制, 工作压力+/- 15mbar内可以自由设定，超出+/- 16mbar系统自动保护

- 真空泵自动控制

真空泵要求在系统需要时自动开启

2.  主要组成和基本配置要求：

集成有封闭的箱体（带有倾斜的操作面和可拆卸的安全玻璃前窗）、过渡舱、循环净化单元(单柱)、PLC控制及触摸屏操作系统，真空系统、显示系统、支架等

包括：

- 1个304不锈钢的箱体，耐酸，厚度3 mm

- 1个不锈钢制成的真空过渡室，直径360mm，长度600mm，右侧

- 1个不锈钢制成的真空过渡室，直径150mm，长度300mm，右侧

- 1个带2个手套口的前窗

- 1副丁基橡胶手套

- 1套照明系统

- 1个箱内电源接口

- 1台高性能的循环风机

- 1台真空泵

- 1套PLC控制及触摸屏操作系统

- 1套除水除氧的气体净化系统

- 4个盲板法兰

- 1个支架脚轮

- 1个脚踏开关

- 1台水分析仪

- 1台氧分析仪

- 1套箱内有机溶剂吸附器

3. 关键部件来源要求

真空泵                                 EDWARDS（英国）

循环风机                             DARGANG （台湾）

水分析仪                             VTI（美国）

氧分析仪                             VTI（美国））

压力传感器                         HALSTRUP-WALCHER（德国）

净化材料                             BASF、UOP（德国、美国）

电磁阀门                             BURKET （德国）

管道接头                             LEGRIS （法国）

PLC 控制系统和触摸屏    SIEMENS（德国）

压力表                                 WIKA （德国）

II. 主要性能参数要求：

水、氧指标：小于1 ppm；

III. 技术指标：

1）手套箱箱体

- 箱体：

材料：304 不锈钢，厚度 3mm

内表面：不锈钢拉丝处理

外表面：喷漆，白色

内部尺寸：长度： 1220mm；深度：750mm；高度： 900mm

- 前窗：倾斜的视窗，透明钢化安全玻璃，厚度8 mm。玻璃视窗采用实芯O型密封圈（真空密封方式）法兰视窗结构，达到无泄漏。

- 手套口：材料为铝合金材质，原色氧化，耐腐蚀，O型圈密封，易维护

- 手套：丁基橡胶，直径 8”，长度32”

- 过滤器：规格 0.3 微米，1个气体入口和1个气体出口

- 搁物架：不锈钢材料，内置3层可调节高度

- 箱体照明：LED灯，安装在每块玻璃窗前上方

- 接口：备用接口4个， DN 40 KF，需要增加接口，可另外注明，

电源接口 1 个 （220V），需要内置五组五孔插座

2) 大过渡舱

- 过渡舱

尺寸：直径 360mm，长度 600mm

材料：304不锈钢

表面：内表面为拉丝处理，外表面喷漆（白色）

- 附件

滑动托盘：304不锈钢

舱门：双门，阳极氧化铝材料，厚度 10mm，竖直操作，带提升机构

压力表：模拟显示

- 控制

电磁阀触摸屏自动操作

3) 小过渡舱

- 过渡舱

尺寸：直径 150mm，长度300mm，进入手套箱部分长度100 mm

材料：304 不锈钢

表面：内表面为拉丝处理，外表面喷漆（白色）

- 附件

舱门：双门，翻盖式锁紧

压力表：模拟显示

- 控制

手动阀手动操作

4）气体净化循环系统

- 净化柱

功能：气体密闭，除水、除氧

容器材料：304不锈钢

净化材料：铜触媒： 5kg，分子筛： 5kg

净化能力：除氧：60L，除水：2Kg

水氧指标：应小于1ppm

- 循环系统

工作气体：氮气、氩气

循环能力：集成风机流量90m3/h，加装变频

- 再生

操作：PLC自动控制再生过程

再生气体：工作气体与氢气混合气体，(氢气5-10%)

- 真空泵

规格：抽速应达到12m3/h，极限真空度可达到2x10-3mbar，旋片泵，带油雾过滤器 ，气振控制

- 阀门

主阀：DN 40 KF ，电气动角阀

控制阀：电磁集成阀 (不锈钢集成阀座，单柱为六个阀集成)。

5）控制系统：

- 功能：包括自诊断、断电自启动特性，具有压力控制和自适应功能；自动控制、循环控制、密码保护；单元控制采用西门子PLC触摸屏。

- 压力控制： 控制箱体、过渡舱的压力，箱体工作压力+/- 15mbar内可以自由设定，超出+/- 16mbar系统自动保护；

- 脚踏板：控制箱体压力，方便操作升压和降压

6）显示系统：采用西门子PLC 触摸屏，显示运行状态，箱体压力、系统记录等

7）真空系统控制情况

真空泵可手动或通过PLC启动，可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡

8）水分析仪

测量范围：0～500ppm

应采用五氧化二磷传感器，水探头耐腐蚀，可以通过清洗再生程序恢复初始状态，可重复使用，避免了一次污染即报废的问题，后续维护成本低。

9）氧分析仪

测量范围： 0～1000ppm

应采用二氧化锆传感器，避免了燃料电池（电化学电池）寿命短，不能暴露在高氧中的问题，后续维护成本低。

10）箱内有机溶剂吸附器

尺寸：直径136mm，高度256mm，填充约2kg活性炭，循环气体可首先通过吸附器，吸附挥发的有机溶剂气氛。可快速更换吸附材料，并且不破坏高纯气氛。